## Sheet1
参考技术参数
序号 | 具体技术参数要求
1、具有的主要功能 | （每一行写一条要求）
1.1 | 内窥镜 | 监视术野，直观观察，图像记录
1.2 | 穿刺器 | 建立手术通道
1.3 | 分离抓钳、抓钳 | 分离组织，抓取、固定组织
1.4 | 剪刀 | 精准裁剪，分离粘连
1.5 | 电钩 | 精准切割，复杂部位切割，即时止血
1.6 | 气腹针 | 建立气腹
1.7 | 持针器 | 缝合操作，打结辅助
1.8 | 吸引器 | 清除液体
1.9 | 扇形牵开器 | 暴露手术视野，保护周围组织
2.详细的技术参数（性能）
2.1 | 内镜 | 30 °内镜，超广角，直径 3.3 mm，长25cm， 可高温高压消毒，内置光纤接口。
2.2 | 内镜 | 30 °斜视镜，广角，直径 5 mm，长29cm， 可高温高压消毒，内置光纤接口。
2.3 | 穿刺器 | 带接口用于充气，直径 6mm，工作长度 5cm
2.4 | 穿刺器 | 带接口用于充气，直径 3.5mm，工作长度 5cm
2.5 | 分离抓钳 | 可旋转， 可拆卸，绝缘，带电凝连接头， 双动钳头，钳口14mm 尺寸3 mm， 长30cm
2.6 | 分离抓钳 | 可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 双动钳头， 钳口10mm 尺寸3 mm， 长30cm
2.7 | 抓钳 | 可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 单动钳头， 带特殊精细无创锯齿， 带孔， 尺寸3 mm， 长30cm
2.8 | 剪刀 | 剪刀，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 剪刀口两侧可动， 尺寸3 mm， 长30cm
2.9 | 电钩 | L型电钩，带单极电凝的接口，外径3mm， 长30cm
2.1 | 气腹针 | 气腹针，带锁，尺寸 2.1mm，工作部分长度 10cm
2.11 | 持针器 | 直式，尺寸3mm,长36cm
2.12 | 持针器 | 直式，尺寸3mm,长30cm
2.13 | 吸引器 | 尺寸3mm,长30cm，与双向控制阀门配套使用
2.14 | 双向控制阀门 | 与吸引管配套使用
2.15 | 扇形牵开器 | 可拆卸，可伸缩，尺寸5mm，长度36cm
3.材质材料
3.1 | 内窥镜 | 直径 3.3 mm，长25cm，直径 5 mm，长29cm
3.2 | 穿刺器 | 直径6mm，工作长度5cm，直径3.5mm，工作长度5cm
3.3 | 分离抓钳、抓钳 | 尺寸3 mm
3.4 | 剪刀 | 尺寸3 mm
3.5 | 电钩 | 外径3mm， 长30cm
3.6 | 气腹针 | 尺寸3mm
3.7 | 持针器 | 尺寸3mm，碳化钨金内芯
3.8 | 吸引器 | 尺寸3mm
3.9 | 扇形牵开器 | 尺寸5mm，长度36cm
4.服务要求
4.1 | 质保期限： | 内镜质保三年，手术器械质保一年
4.2 | 培训相关要求： | 无
4.3 | 是否终身免费软件升级： | 无
4.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）： | 无
4.5
...
5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
5.1 | 内镜 | 1根
5.2 | 内镜 | 1根
5.3 | 穿刺器 | 4件
5.4 | 穿刺器 | 6件
5.5 | 分离抓钳 | 2件
5.6 | 分离抓钳 | 2件
5.7 | 抓钳 | 6件
5.8 | 剪刀 | 2件
5.9 | 电钩 | 1件
5.1 | 气腹针 | 2件
5.11 | 持针器 | 1件
5.12 | 持针器 | 1件
5.13 | 吸引器 | 2件
5.14 | 双向控制阀门 | 2件
5.15 | 扇形牵开器 | 1件
6.耗材及零配件 | 耗材及主要零配件目录(含报价)
6.1
6.2
...
7.其他
7.1
7.2
7.3