## Sheet1
高压注射器技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数。 “▲”标识为重要技术参数。 |  | 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能（质量）、材料、结构、外观、安全、质保期限、或者服务内容和标准等。 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性。 注意：若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。
★ | 1、具有的主要功能 | （每一行写一条要求）
| 1.1 | 满足复合手术室需求、操作高效、质量稳定
▲ | 1.2 | 具有多种安装方式可供选择，应包括分体悬吊式、一体落地式等
| 1.3 | 具有多种设备接口和扩展接口，全面兼容多种血管机
▲ | 1.4 | 双显示控制
| 1.5 | 具备无需校准，快速重复注射功能
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 规格：单筒
| 2.2 | 具备屏幕显示流速、注射液量、压力限值、针筒中剩余流量功能
| 2.3 | 配备针筒保温套，温度≥37℃
| 2.4 | 吸药速度1-10 ml/s,增量为1ml/s
| 2.5 | 具备安全保护功能，传感器感应监控注射头的正确位置
| 2.6 | 具备卸下针筒后推杆自动回缩功能
| 2.7 | 具备自动吸药功能
| 2.8 | 彩色LED显示屏
| 2.9 | 触摸屏控制
| 2.1 | 支持显示不同语言包括中文
▲ | 2.11 | 注射速度0.1-45.0 ml/s,增量为0.1 ml/s(单次和分阶段)
▲ | 2.12 | 注射速度0.1-59.9 ml/s,增量为0.1 ml/s(单次)
| 2.13 | 注射剂量1ml-150ml,增量≥1ml
| 2.14 | 上升/下降时间0-9.9s,0.1s递增
| 2.15 | 压力范围100-1200psi,增量≥1psi
| 2.16 | 注射/X线延时0.0-99.9 s,0.1s递增
| 2.17 | 储存方案≥40个方案
| 2.18 | 预设相数≥4相
| 2.19 | 具备互锁功能
| 2.2 | 可与造影成像系统连接，实现注射和X射线曝光同步
| 2.21 | 存储注射历史记录数≥最近50次注射
| 2.22 | 有新功能后可根据序列号获取软件升级
| 2.23 | 适配150mL一次性无菌空针筒
▲ | 2.24 | 针筒安装方式为前置安装
3.材质材料
| 3.1 | 材质：
| 3.2 | 尺寸（长、宽、高）：
3.3
...
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：不少于2年
| 4.2 | 培训相关要求：工程师现场培训
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：是
| 4.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）：无
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 主机系统及核心配件 1个
| 5.2 | 电源装置系统 1个
| 5.3 | 注射头 1个
| 5.4 | 显示控制装置（含可旋转触摸控制面板） 1套
| 5.5 | 针筒压力保护罩 150mL 1个
| 5.6 | 中文操作手册 1份
| 5.7 | 合格证书 1份
| 5.8 | 注射头电源连接线
| 5.9 | 显示控制连接线
| 5.1 | 电源线
| 5.11 | 影像设备同步电缆
| 6.耗材及零配件 | 耗材及主要零配件目录(含报价)
| 6.1 | 一次性针筒 225.1元
6.2
6.3
...
7.其他
7.1
7.2
7.3
...
论证小组意见及签名 （原则上由不少于5名中级职称及以上、熟悉设备、具备专业能力的业务专家集体论证决策且签字确认） |  | 日期：

## Sheet2
全自动腹膜透析机
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数。 “▲”标识为重要技术参数。 |  | 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能（质量）、材料、结构、外观、安全、质保期限、或者服务内容和标准等。 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性。 注意：若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。
| 1、具有的主要功能 | （每一行写一条要求）
| 1.1 | 压缩/真空泵驱动及液体控制系统
| 1.2 | 液袋温度监控，安全监控，避免温度过高或过低液体灌入体内造成伤害
| 1.3 | 保证个体化处方
| 1.4 | 自动记录并传输治疗数据至平台，同时提供居家远程治疗检测，安全监控。
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 个性化处方设置，超大范围的总量治疗：0.2--80L，保障足够的透析剂量和充分性
| 2.2 | 精确性及稳定性，可以设定总治疗时间，注入量，最末袋注入量，最末袋葡萄糖浓度，并能自动计算治疗周期数，每个周期留置时间，温度测量精度为正负2度
| 2.3 | 使用便捷性，大屏幕显示，体积小，重量轻，方便携带移动，并无需校准称重
| 2.4 | 有及时记录功能的完善的设备报警系统，确保患者接受安全有效的透析治疗
3.材质材料
| 3.1 | 材质：外壳树脂，金属元件，电路板
| 3.2 | 尺寸（长、宽、高）：≤50cm*≤40cm*≤20cm
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：不少于2年
| 4.2 | 培训相关要求：工程师现场培训
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：是
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 调制解调器：用于平台连接上网
6.耗材及零配件
| 6.1 | 一体化全密闭管路：腹透机管路 病人端连接管路≥310cm
7.其他
★ | 7.1 | 配套耗材纳入医保报销范围
论证小组签名 |  | 日期：