## Sheet1
电活力测设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
1、具有的主要功能
| 1.1 | 可实现电活力测试和温度测试二种模式测试
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 电活力测试速率，≥3档调节
| 2.2 | 机器配备彩色屏幕，屏幕上3D牙齿模型需根据数据、大小、显示相关颜色进行牙髓活力判定，绿色 1~39 ；红色 40~80
| 2.3 | 线手持式设计，可设置左右手使用习惯，屏幕显示翻转180度
| 2.4 | 可设置2-15分钟待机时间(默认5分钟)
| 2.5 | 可设置测试棒持续加热时间10-60秒(默认60秒)
| 2.6 | 可设置10-60秒归零时间(默认20秒)
| 2.7 | 可设置温度测试范围70℃±20℃
| 2.8 | 电活力测试频率 1.6Hz±0.2H
| 2.9 | 电活力测试值 1-80范围
3.材质材料
| 3.1 | 材质：塑料
| 3.2 | 尺寸（长、宽、高）：≤27*28*148mm
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：≥3年