## Sheet1
根管治疗仪设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
1、具有的主要功能
| 1.1 | 转速设置功能
| 1.2 | 转矩设置功能
| 1.3 | 面板操作功能
| 1.4 | 显示部分(LCD)功能
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 当传动比为20:1时，转速设置范围为100 min'~650 min". 当传动比为16:1时，转速设置范围为120 min"~800 min". 当传动比为10:1时， 转速设置范围为200 min"~1,300 min"。 当传动比为4:1时，转速设置范围为500 min"~3,200 min". 当传动比为1:1时，转速设置范围为2,000 min"~13,000 min".
| 2.2 | 当传动比为20:1时， 转矩设置范围为0.8N·cm~6.5N·cm。 当传动比为16:1时， 转矩设置范围为0.6N·cm~5.2N·cm。 当传动比为10:1时， 转矩设置范围为0.4N·cm~3.2N·cm。 当传动比为4:1时，转矩设置范围为0. 1N*cm~1.3N.cm.
| 2.3 | 电源键(POWERKey): 按下该键1s以上接通电源，LCD面板上的电源指 示灯亮；再按下该键1s以上断开电源， LCD面板上的电源指示灯灭。 速度键(SpeedKey): 按下此键可以改变转速。按下[+]增加转速； 按下 0 [-]减小转速。当转速超过上限值或者低于下限值， 蜂鸣器会发出三声连续蜂鸣 声。 转矩键：(Torque Key): 按下此键可以改变转矩极限值。 按下[+]增加转 矩；按下[-]减小转矩。 当转矩超过上限值或者低于下限值， 蜂鸣器会发出三声 连续蜂鸣声。 程序设定键(ProgramKey): 按下此键可以设定操作程序。 反向旋转键(ReverseKey): 按下此键可以改变锉刀的旋转方向。锉刀在 旋转时也能改变其旋转方向。 齿轮传动比键(Gear RatioKey):按下此键， 可以设定齿轮传动比率。 如果选择的齿轮传动比与所使用的反角手机的比率相一致，可以设定适当的转速 和转矩的极限值。当锉刀在运转时， 不能改变齿轮传动比。 自动正/反向旋转键(AUTO REVERSEKey):按此键能选择自动反向旋转的功能。 记忆键(MEMORIZE KEY):按下此键，就可以得到改变存贮器的设定，它们是:当前设定程序(转速、转矩极限值，齿轮传动比、自动反向旋转模式)。
| 2.4 | 转速显示(SPEED):显示当前的转速，转速单位为min。“X10”或者“X100”随着转速的改变而改变。 转矩显示(TORQUE):显示当前的转矩极限值。转矩单位为N·cm。转矩达到最大值时，显示屏将显示“--”。 程序显示(PROGRAM):显示当前的程序编号数。可获得从1~9的程序编号。 蜂鸣音量显示(ALARMSOUND VOLUME):可以显示当前的蜂鸣音量大小的标志。 反向显示(REVERSE):可以显示旋转方向的趋势。“F”为向前旋转:“R”为向后旋转。 齿轮传动比显示(GEARRATIO):显示当前的齿轮传动比;可获得齿轮传动比(1:1; 4:1;10:1; 16:1和 20:1)。 自动换向显示(AUTOREVERSE):显示当前自动换向型式标记; 充电状态显示(CHARGE):显示电池电量剩余量的标记与电源开关的开或关状态。
3.材质材料
| 3.1 | 材质：金属
| 3.2 | 尺寸（长、宽、高）：148*92*124mm
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：≥3年
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 手机1把
| 5.2 | 电源适配器1个