## Sheet1
运动医学射频设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数 “▲”标识为重要技术参数 |  | 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能（质量）、材料、结构、外观、安全、质保期限、或者服务内容和标准等。 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性。 注意：若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。
| 1、具有的主要功能 | 系统设计用于在关节镜手术期间实现软组织消融（汽化）、修复、切割和血管止血。
| 2.详细的技术参数（性能） | 输出模式:
| 2.1 | 消融模式:三档可调（V1, V2, V3）
| 2.2 | 凝血模式：在不进行组织汽化的情况下提供血管的止血
| 2.3 | ▲低温脉冲消融模式，为组织汽化提供了‘脉冲效果’，需使用特定电极配置使用术中工作温度较低，腔内温度最低至30.9℃
| 2.4 | 带温度控制的凝血 凝血模式时，可显示电极头端的温度，并根据设定的温度进行控制
| 2.5 | ▲混合消融模式两档可调：分别在V2和V3消融模式和凝血（止血）模式之间进行切换
| 2.6 | 温控模式： 控制范围：45-95℃ 显示范围：10-99℃ 超温指示器：超过设定温度>8℃报警
2.7最高输出功率≥350W
2.8具备无缝电流保护功能，电极接触金属端自动停止工作，不再接触后立即自动恢复工作
2.9可选择手控或脚踏控制，根据不同电极类型自动识别切割/凝血功率
3.材质材料
| 3.1 | 材质：不锈钢
| 3.3 | 主机重量：≤9kg
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：一年
| 4.2 | 培训相关要求：装机培训
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：是
4.5
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 等离子射频汽化系统一台
| 5.2 | 液晶屏幕一台
5.3
★ | 5.3 | 配置无线脚踏或有线脚踏