## Sheet1
运动医学动力刨削技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
2.详细的技术参数（性能）
1、内窥镜手术刨削器-主机 1台
| 1.1 | 可同时连接两个手柄
| 1.2 | 具有转速调整模式，800-8000r/min
| 1.3 | 具有双重控制模式，面板、脚踏
| 1.4 | 可自动识别手柄连接
| 1.5 | 具有转速记忆功能
| 1.6 | 符合人体工程学设计，负压吸引调节功能
| 1.7 | 具有过载保护功能
2、内窥镜手术刨削器-手柄 1个
| 2.1 | 正转、反转、往复模式
| 2.2 | 吸引流量：≥400mL/min
| 2.3 | 支持压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌
| 2.4 | 防水等级：IPX8
3、内窥镜手术刨削器-脚踏 1个
| 3.1 | 脚踏功能按键：5个独立控制按键
| 3.2 | 防水等级：IPX8，重量：≤0.45kg
3.材质材料
| 3.1 | 材质：采用符合YY/T0294.1的医用不锈钢材料
| 3.2 | 尺寸（长、宽、高）：375mm×335mm×120mm
3.3
...
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：1年
| 4.2 | 培训相关要求：装机时进行设备使用及维护保养培训
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：是
| 4.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）：无
4.5
...
★ | 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 内窥镜手术刨削器主机 1台
| 5.2 | 内窥镜手术刨削器手柄 1个
| 5.3 | 内窥镜手术刨削器脚踏 1个