## Sheet1
医用低温保存箱设备技术参数
参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求
“★”标识为核心技术参数。“▲”标识为重要技术参数。 |  | 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能（质量）、材料、结构、外观、安全、质保期限、或者服务内容和标准等。 技术参数应清晰明确、完整、合规，没有倾向性、唯一性、排他性。 注意：若“★”标识技术参数供应商无法满足则投标无效，“▲”为加倍扣分项。
| 1、具有的主要功能 | （每一行写一条要求）
★ | 1.1 | 箱内温度 -40℃~-86℃可调
★ | 1.2 | 有效容积≥330L
★ | 1.3 | 微电脑控制， LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；
★ | 1.4 | 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）
2.详细的技术参数（性能）
| 2.1 | 采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高
| 2.2 | 采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保
| 2.3 | 25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；提供实验室符合CNAS、ILAC资格的第三方机构报告；
| 2.4 | 标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性
| 2.5 | 具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
| 2.6 | 2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。
| 2.7 | 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；
3.材质材料
| 3.1 | 材质：内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm，保温效果好
| 3.2 | 外部尺寸（宽x深x高）：830*893*1846mm 内部尺寸（宽x深x高）：465*630*1165mm
4.服务要求
| 4.1 | 质保期限：五年
| 4.2 | 培训相关要求：无
| 4.3 | 是否终身免费软件升级：否
| 4.4 | 维修密码支持（若有密码需开放）：否
| 5.主要配置需求 | （须包括品名、数量、单位）
| 5.1 | 无
| 6.耗材及零配件 | 耗材及主要零配件目录(含报价)
| 6.1 | 无
7.其他
| 7.1 | 无
论证小组意见及签名 （原则上由不少于5名中级职称及以上、熟悉设备、具备专业能力的业务专家集体论证决策且签字确认） |  | 日期：